平潭综合实验区医院供应室耗材进口产品清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 规格 | 采购预估量 | 预算金额（元） | 使用机器品牌型号 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B-D试验包 | 包 |  | 1278 | 53676 | 洁定HS6617高温蒸汽灭菌器 | 一、适用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的检测，可用于日常灭菌中空气排除效果监测。 二、执行标准：GB18282.5-2015/ISO 11140-5:2007 |
| 2 | 高压灭菌化学指示胶带 | 卷 | 55米/卷 | 1100 | 67925 | 洁定HS6617高温蒸汽灭菌器 | 一、用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测，显示包裹是否已灭菌过。可使用于棉织物、无纺布、纸等多种包装材料。直接粘贴于包外，可直接观察变色情况，判断物品包是否通过灭菌处理。 二、执行标准：GB18282.1-2015//ISO11140-1:2005 |
| 3 | 高压灭菌包内化学指示卡 | 盒 | 250片/盒 | 250 | 53437.5 | 洁定HS6617高温蒸汽灭菌器 | 一、作为包裹内灭菌效果的化学监测。 二、执行标准：GB18282.1-2015//ISO11140-1:2005 |
| 4 | 高压灭菌包内化学指示爬行卡 | 片 |  | 20000 | 22800 | 洁定HS6617高温蒸汽灭菌器 | 该指示卡由纸芯和对蒸汽及温度敏感的位于纸/塑和纸/塑/金属压片中的化学球组成。化学球溶解后变为黑色并沿纸芯移动，并可通过卡片上的ACCEPT（成功）和REJECT(失败）窗口观察到。 |
| 5 | 高压灭菌化学挑战包 | 包 |  | 3000 | 164160 | 洁定HS6617高温蒸汽灭菌器 | 适用于压力蒸汽灭菌器的负荷放行和灭菌质量批量监测，内含3m第五类化学指示卡。 |
| 6 | 高压灭菌管腔监测化学指示卡 | 片 |  | 450 | 19800 | 洁定HS6617高温蒸汽灭菌器 | 适用管腔器械批量监测 |
| 7 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 | 盒 | 480片/盒 | 50 | 17100 | 山东新华XG2.C环氧乙烷灭菌器 | 一、作为环氧乙烷灭菌包裹内灭菌效果的化学监测。 二、执行标准：GB18281.1-2015//ISO11140-1:2005 |
| 8 | 环氧乙烷灭菌生物监测指示剂 | 支 |  | 700 | 18200 | 山东新华XG2.C环氧乙烷灭菌器 | 一、检测环氧乙烷灭菌结果，配备现有生物阅读器 二、执行标准：GB18281.1-2015/ISO 11138-1:2006,GB18281.2-2015/ISO 11138-2:2006 |
| 9 | 环氧乙烷管腔监测化学指示卡 | 片 |  | 260 | 15860 | 山东新华XG2.C环氧乙烷灭菌器 | 适用环氧乙烷管腔器械批量监测 |
| 10 | 过氧化氢灭菌化学指示胶带 | 卷 | 70米/卷 | 40 | 8260 | 强生STERRAD100NX过氧化氢灭菌器 | 接触过氧化氢后由紫红色变为浅黄色或更浅，STERRAD系列灭菌器专用化学指示指示胶带。 |
| 11 | 过氧化氢灭菌包内化学指示卡 | 盒 | 250片/盒 | 15 | 4687.5 | 强生STERRAD100NX过氧化氢灭菌器 | 接触过氧化氢后，由紫红色变为浅黄色或更浅，含比色块的化学指示卡，STERRAD系列灭菌器专用化学指示卡。 |
| 12 | 过氧化氢灭菌卡夹 | 片 |  | 50 | 45000 | 强生STERRAD100NX过氧化氢灭菌器 | 专用于STERRAD系列灭菌器，2片/箱，10粒/片，过氧化氢有效浓度为58%，容量为5.4ml/粒。 |
| 13 | 过氧化氢灭菌生物监测指示剂 | 支 |  | 500 | 75000 | 强生STERRAD100NX过氧化氢灭菌器 | 30分钟生物指示剂，30分钟出生物监测结果，适用于STERRAD系列生物阅读器，自带指示标签并接触过氧化氢后由紫红色变为浅黄色或更浅。 |
| 14 | 弱碱性清洗液（手工、机洗） | 桶 | 5L/桶 | 45 | 69678 | STERIS CORPORATION R清洗机、手工清洗 | 一、具有灭活朊毒体功能； 二、具有去除生物膜的功能； 三、可生物降解，不含氨三乙酸（NTA）； 四、无泡沫，适用于机械清洗； 五、碱性清洗剂中不含酶； 六、无色无味； 七、防止硅酸盐沉积。 |
| 15 | 多酶清洗剂 | 桶 | 2L/桶 | 65 | 35035 | STERIS CORPORATION R清洗机、洁定S-8666清洗机、手工清洗 | 一、要求含有蛋白酶、脂肪酶、糖酶、淀粉酶、生化酶、协同酶、专 利酶（高级蛋白水解酶）等7种酶； 二、可以有效地清除人体的脂肪、血液、黏液、等有机污染物，可有效预防生物膜形成； 三、要求含有RINSE成份，清洗后无残留，可避免有机物回粘的二次污染； 四、无泡，非研磨，易冲洗，100%可生物降解，绿色环保。机洗手洗均适用； 五、pH值中性，无腐蚀性，安全适用于所有复用医疗器械，不会损伤任何金属、塑料、橡胶制品； 六、具有抑菌与防锈效能。 |
| 16 | 多酶清洗剂 | 桶 | 5L/桶 | 80 | 61544 |  |  |
| 17 | 器械润滑剂 | 桶 | 4L/桶 | 80 | 117600 | STERIS CORPORATION R清洗机、洁定S-8666清洗机、手工清洗 | 一、要求产品是一种无粘性、无毒、不含硅的水溶性润滑剂，不影响灭菌过程中灭菌因子的穿透（要有权威机构的认证）； 二、可生物降解，对环境无污染。 |
| 18 | 减压沸腾机清洗剂 | 桶 | 10L/桶 | 30 | 93000 | 三浦RQ-50KS | 一、要求含有多种活性蛋白酶，要求蛋白酶活度不小于1.32AU/ml；提供检测报告 二、可以有效地清除人体的脂肪、血液、黏液、等有机污染物，可有效预防生物膜形成；对人工模拟污染物平均去除率大于98.5%。提供检测报告 三、清洗后无残留，对管腔等结构复杂器械的污物去除能力强。 四、低泡，非研磨，易冲洗，100%可生物降解，绿色环保。机洗手洗均适用； 五、pH值中性，无腐蚀性，安全适用于所有复用医疗器械，不会损伤任何金属、塑料、橡胶制品；要求提供PH值检测报告，对不同金属的腐蚀性报告。 六、具有抑菌与防锈效能，有生物膜有效去除报告，细菌去除率、蛋白质去除率、ATP下降率检测报告。提供检测报告 |
| 19 | 酸性专用清洗剂（钝化液） | 桶 | 5L/桶 | 25 | 38710 | STERIS CORPORATION R清洗机、洁定S-8666清洗机、山东新华超声机QX2000-S | 1、器械除锈、除垢，且保持6个月不返； 2、可作器械钝化处理，有效去除硅覆盖，使器械光亮如新； 3、新器械作钝化处理，延长器械使用寿命；4、可去除石膏残留； 5、适用于半自动化清洗，自动清洗机清洗；6、可生物降解，对环境无污染； 7、达到CE认证标准。 |
| 20 | 超声能量测试瓶 | 支 |  | 60 | 3410.4 | STERIS CORPORATION R清洗机、山东新华超声机QX2000-S | 用于各类超声机超声能量测试。 1.能量瓶为透明玻璃材质，易于观察。 2.能量瓶变色明显，超声能量测试合格时候，内置溶液原来的绿色变为橙色或者黄色。 |
| 21 | 清洗效果监测指示物 | 片 |  | 240 | 10113.6 | 全自动清洗消毒机、减压沸腾清洗机 | 一、用于清洗过程的效果监测及清洗机的验证，可监测管腔器械及实体器械的清洗效果； 二、使用合成的化学物质作为污物而不是天然的人造污物（例如血液），避免病原性载体污染； 三、指示物夹及PCD由高度耐磨损材料制成，可长期使用无需特殊维护； 四、化学物质的性能稳定，不会像其他的以人造污物为基础的指示物那样随着储存时间的延长而发生性能的变化。 |
| 22 | 热力消毒性能测试卡(AO3000) | 片 |  | 350 | 14000 | STERIS CORPORATION R清洗机、洁定S-8666清洗机、三浦RQ-50KS | 1、根据WS310.2-2016标准，提供AO 600和AO 3000,2款湿热消毒监测产品，满足湿热消毒后直接使用物品和湿热消毒后继续灭菌处理物品的湿热消毒监测需要； 2、可及时发现湿热消毒阶段温度过低、湿热消毒持续时间过短、喷淋水压过低等不良情况； |
| 合计 |  |  |  |  | 1008997 |  |  |