平潭综合实验区医院2024年供应室耗材采购项目方案

副本

（包2）

（二）消毒灭菌及监测类

| 品目号 | 品名 | 单位 | 规格 | 采购 数量 | 品牌 | 单价 | 金额 | 参数要求 | 使用机器品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B-D试验包 | 包 | 30个/箱 | 1600 | 无铅时代 | 60.00 | 96000 | 1、适用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的检测，可用于日常灭菌中空气排除效果监测。 2、模拟7公斤棉布包，有预警功能。 3、执行标准：GB18282.4/ISO 11140-4 ▲4、无铅型指示油墨，提供CMA认证的无铅检测报告。 |  |
| 2 | 高压灭菌化学指示胶带 | 卷 | 50米/卷 | 1600 | 无铅时代 | 60.00 | 96000 | 1、适用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测，指示包裹是否经过灭菌处理。 2、执行标准：GB18282.1-2015/ISO11140-1:2005 3、无铅型指示油墨，提供CMA认证的无铅检测报告。 4、可使用于棉织物、无纺布、纸等多种包装材料；粘性强，不脱胶。 | 洁定HS6617高温蒸汽灭菌器 |
| 3 | 高压灭菌包内化学指示卡 | 包 | 500片/包 | 190 | 无铅时代 | 210.00 | 39900 | 1、适用于压力蒸汽灭菌包内灭菌效果的监测。 2、执行标准：GB18282.1-2015//ISO11140-1:2005 3、无铅型指示油墨，保护医护人员健康，避免环境污染。提供CMA认证的无铅检测报告。 4、压膜防护，防水、防油墨污染、防褪色。 |  |
| 4 | 高压灭菌包内化学指示卡（5类） | 片 | 300片/包 | 25000 | 无铅时代 | 1.20 | 30000 | 1、适用于压力蒸汽灭菌包内灭菌效果的监测。 ▲2、双类别指示卡，产品验证标准符合对压力蒸汽第五类和第六类化学指示物要求，并有相应安全评价报告。 ★3、采用饱和蒸汽特异性配方，紫色无水晶体灭菌过程中结合饱和蒸汽生成绿色的水合物，能够监测蒸汽质量，有效排除延长干燥干扰。 4、无铅型指示油墨，提供CMA认证的无铅检测报告。 5、压膜防护，防水，防油墨污染，防褪色。 | 洁定HS6617高温蒸汽灭菌器 |
| 5 | 高压灭菌生物监测包 | 包 | 30个/箱 | 1600 | 无铅时代 | 170.00 | 272000 | 1、适用于压力蒸汽灭菌效果的生物监测。 2、培养判读时间（阴性）：20分钟，提高器械周转效率；抗力稳定，结果可靠。 3、执行标准：GB18281.1-2015/ISO 11138-1:2006,GB18281.3-2015/ISO 11138-3:2006 ▲4、包含一张常规五类卡，一张延时型五类卡。一包两用，监测常规循环+延长循环。 ★5、化学指示卡采用饱和蒸汽特异性配方，紫色无水晶体灭菌过程中结合饱和蒸汽生成绿色的水合物，能够监测蒸汽质量有效排除延长干燥干扰。 | 洁定HS6617高温蒸汽灭菌器 |
| 6 | 高压灭菌化学挑战包 | 包 | 30个/箱 | 3400 | 无铅时代 | 48.00 | 163200 | 1、适用于压力蒸汽灭菌质量的批量监测。 2、包含一张常规五类卡，一张延时型五类卡、一包两用，监测常规循环+延长循环。 ▲ 3、化学指示卡采用饱和蒸汽特异性配方，紫色无水晶体灭菌过程中结合饱和蒸汽生成绿色的水合物，能够监测蒸汽质量有效排除延长干燥干扰。 4、指示卡采用压膜防护，防水，防油墨污染，防褪色。 | 洁定HS6617高温蒸汽灭菌器 |
| 7 | 高压灭菌管腔监测化学指示卡 | 片 | 250片/包 | 450 | 无铅时代 | 43.00 | 19350 | 1、适用于压力蒸汽灭菌管腔器械的批量监测。 ★2、化学指示卡为第六类化学指示物，有效监测灭菌质量。 3、化学油墨由粉色变为黑色的无铅型油墨配方，有效保护操作人员及环境安全。提供CAN认证的无铅检测报告。 4、配套的管腔装置为聚四氟乙烯材质，符合GB8599中对管腔装置的要求。 5、指示卡自带背胶，压膜防护，方便记录存档。 6、每个包装包含化学指示卡和挑战装置，装置使用250次，保证装置的密封性，确保灭菌质量。 | 洁定HS6617高温蒸汽灭菌器 |
| 8 | 环氧乙烷灭菌化学指示胶带 | 卷 | 50米/卷 | 50 | 无铅时代 | 220.00 | 11000 | 1、用于环氧乙烷灭菌的包外化学监测，显示包裹是否已灭菌过。可使用于棉织物、无纺布、纸等多种包装材料。直接粘贴于包外，可直接观察变色情况，判断物品包是否通过灭菌处理。 2、执行标准：GB18282.1-2015//ISO11140-1:2005 | 山东新华XG2.C环氧乙烷灭菌器 |
| 9 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 | 盒 | 500片/包 | 60 | 无铅时代 | 330.00 | 19800 | 1、适用于环氧乙烷灭菌包内灭菌效果的化学监测。 2、覆膜防护，避免污染器械。 3、执行标准：GB18281.1-2015/ISO11140-1:2005 | 山东新华XG2.C环氧乙烷灭菌器 |
| 10 | 环氧乙烷灭菌生物监测指示剂 | 支 |  | 660 | 无铅时代 | 26.00 | 17160 | 1、检测环氧乙烷灭菌结果，配备现有生物阅读器。抗力稳定，结果可靠； 2、执行标准：GB18281.1-2015/ISO 11138-1:2006,GB18281.2-2015/ISO 11138-2:2006 | 山东新华XG2.C环氧乙烷灭菌器 |
| 11 | 环氧乙烷管腔监测化学指示卡 | 片 |  | 330 | 无铅时代 | 60.00 | 19800 | 1、适用环氧乙烷管腔器械批量监测。 2、可以测试环氧乙烷灭菌器是否符合欧洲标准EN1422。 3、监测范围包括实体器械、敷料类物品及难度更高的复杂管腔器械的内部。 ★4、此卡为第五类化学指示物，等同于生物指示物。 5、要求敏感性高于一次性纸质挑战包/批量监测包。 ★6、配套可重复使用的过程挑战装置（PCD）可使用1万次以上，每次使用的时候只需更换其内部的化学指示条。 7、自粘式，背面自带粘胶，撕开直接粘贴，存档方便快捷，可提高工作效率。 8、具有相应检测报告。 | 山东新华XG2.C环氧乙烷灭菌器 |
| 12 | 环氧乙烷气罐 | 瓶 |  | 330 | 无铅时代 | 260.00 | 85800 | 1、适用于山东新华XG2.C环氧乙烷灭菌器 2、执行标准：YY/T0822-2011灭菌用环氧乙烷气体 | 山东新华XG2.C环氧乙烷灭菌器 |
| 13 | 过氧化氢灭菌化学指示胶带 | 卷 | 50米/卷 | 30 | 无铅时代 | 196.00 | 5880 | 1、适用于过氧化氢灭菌包外化学监测，用于指示包裹是否经过灭菌处理。 2、符合我国消毒技术规范对于过氧化氢灭菌包外化学指示胶带的各项要求；粘性强，不脱胶；油墨稳定，判读简单。 3、在一定的温度、时间和过氧化氢浓度作用下，由蓝色变为红色。 | 强生STERRAD100NX过氧化氢灭菌器 |
| 14 | 过氧化氢灭菌包内4类卡 | 盒 | 200片/包 | 20 | 无铅时代 | 310.00 | 6200 | 1、适用于过氧化氢灭菌包内灭菌效果的监测。 2、符合 ISO 11140-1 标准。 3、四类指示物，能够代表灭菌效果。颜色为红色变为黄色。 | 强生STERRAD100NX过氧化氢灭菌器 |
| 15 | 过氧化氢灭菌包内化学指示卡 | 盒 | 200片/包 | 20 | 无铅时代 | 300.00 | 6000 | 1、适用于过氧化氢灭菌包内灭菌效果的监测。 2、符合我国消毒技术规范对于包内化学指示卡的各项要求；油墨稳定，变色清晰，判读方便； 3、四类指示物，能够代表灭菌效果。颜色为红色变为黄色。 | 强生STERRAD100NX过氧化氢灭菌器 |
| 16 | 过氧化氢灭菌卡夹 | 片 |  | 200 | 无铅时代 | 830.00 | 166000 | 专用于STERRAD系列灭菌器，2片/箱，10粒/片，过氧化氢有效浓度为58%，容量为5.4ml/粒。 | 强生STERRAD100NX过氧化氢灭菌器 |
| 17 | 过氧化氢灭菌生物监测指示剂 | 支 | 50支/盒 | 600 | 无铅时代 | 135.00 | 81000 | 1、适用于过氧化氢灭菌质量的生物监测。 ★2、培养判读时间（阴性）为20分钟。自带的化学指示标签经灭菌后由红色变为蓝色。 ★3、生物指示剂采用特卫强袋子单支包装，减少临床工作量，提高工作效率。 | 强生STERRAD100NX过氧化氢灭菌器 |
| 18 | 过氧化氢灭菌包内化学指示卡（过氧化氢等离子体灭菌挑战装置） | 片 | 200片/包 | 300 | 无铅时代 | 160.00 | 48000 | 1、适用于过氧化氢低温等离子体灭菌器的批量监测。 2、指示卡符合相关标准要求，化学油墨由红色变为黄色，油墨稳定，易判读。 ★3、自带管腔装置、装载化学指示卡的舱体采用不锈钢材质，能够模拟管腔器械。 | 强生STERRAD100NX过氧化氢灭菌器 |
| 19 | 过氧化氢灭菌生物监测指示剂（过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示物） | 支 |  | 50 | 无铅时代 | 170.00 | 8500 | 1、符合强制性规范WS310.3-2016新规强制性条款4.4.4.3.4，附录D D.2要求，能对管腔器械内部的灭菌效果进行监测； 2、自带管腔负载盒。管腔负载尺寸：2根内径1毫米长1米的管腔负载。连接管腔负载成功后，生物指示剂会被放置于内径1毫米长2米的管腔负载中间。 管腔负载盒外有多孔保护壳，防止管腔被挤压变型甚至封闭； 3、生物指示剂内设置单独的过氧化氢行走气道，此气道从生物指示剂瓶帽处一直延伸至菌片位置； 4、菌片材料为玻璃纤维滤纸；菌片上的菌种为嗜热脂肪杆菌芽孢ATCC7953；每一载体上的菌量应达到1×106CFU； 5、具有快速预警功能，开锅后，立即可以提示用户，生物培养结果是否有失败的风险。 | 强生STERRAD100NX过氧化氢灭菌器 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 1191590 |  |  |

项目服务方案和售后服务承诺书

一、对项目的理解和配合

1、项目概况

（1） 项目名称∶2024年供应室耗材采购项目。

（2）项目内容∶平潭综合实验区医院2024年度供应室耗材供应。

2、服务内容及目标

（1） 按照平潭综合实验区医院医院医用耗材采购目录的产品配送医用耗材;

（2） 按时、保质、保最配送承诺目录范围内的医用耗材，节假日照常配送;

（3） 接到采购人通知需要配送后2小时内响应，5日内配送到达的，产品有存在问题接到采购人通知后2小时内响应，4小时内达到现场处理。

3、对招标项目重点和难点的理解

本项目工作的重点和难点是如何保证平潭综合实验区医院配送的医用耗材质量和时间。

医用耗材有两个最显著的特征，即∶

（1）安全性要求高

医用行业是高风险性的行业，医用耗材的质量很大程度上决定了医用行为的安全和质量。医用耗材的材质复杂，品种繁多，其产品质量直接关系到患者的身体健康和生命安全。目前市场上以次充好，以假乱真等现象时有发生，造成医用事故屡见不鲜，因此加强对医用耗材的质量把控具有十分重要的意义。

（2） 需求及时性强

医用耗材的特殊性决定了其供应的及时性，按临床第一线的需求，保障所需医用耗材的及时供应是医用耗材管理的重要环节。因此，要做好本项目的服务工作，重点是把握好医用器材的质量和供货时间的安排，做到为采购人按时、保质、保最配送承诺医用耗材采购目录范围内的产品。

- 工作计划

- 1、组织安排

为做好本项目的服务工作，我公司拟为本项目派遣十名专业技术人员服务于本项目，其中，      为本项目负贵人。为本项目服务的技术人员工作能力强、经验丰富。

2、工序组织

中标后，我公司将按照协议条款，组织货源，为采购人按时、保质、保量配送承诺医用耗材采购目录范围内的产品。由于医用耗材的质量至关重要，所以我公司将对耗材的品牌和品质做甄选，确保配送配送质景合格的医用耗材。我公司长期为诸多医院提供医用耗材，针对本次招标项目，我公司 将选择信誉高、知名度高和产品质量过硬的生产商供应医用耗材。

3、质量管理

（1） 产品标准管理

① 所经营的医用器械须符合国家规定的各项标准

②产品的质最特征表现明显，绝对保证性能可靠，安全稳定有效

③ 对出厂时的检验报告数据不详、产生质量疑问的及时送当地的质量鉴定部门鉴定或回厂重新鉴定。

④对产品检验结果发生分歧时，提请鉴定部门或法定计量部门仲裁。

（2）各级质量责任制

①质量管理实行三级检验负责制，一是主管领导的责任，二是质检员责任，三是保管员责任，分工明确，各负其责。

②）质检部门对本企业经营的全部医用器械进行质量验收、检测并负责监督产品的技术标准及进货合同有关的质量条款执行情况。

③ 质量主管领导定期召开质量分析会，质检员定期对在库商品复查，保管员应经常自检自查，发现问题及时解决。

④ 质量事故的处理，产品若出现质量问题，查明原因，追究当事人责任，并针对工作中的不足，进行行之有效的处理。

（3）质量跟踪及不良反应报告制度

①医用器械的入库、在库、出库有详细的检查记录。

②定期对此类商品的质量进行检查，养护，发现问题及时解决。

③ 密切注视医用器械的使用情况，跟踪了解产品质量，积极反馈质量信息。

④ 定期走访用户，作好医用器械的质量跟踪调查，要求有 详细、准确的记录。

（4） 医用器械售后服务的管理制度

医用器械属于专业性器材，也是一种特殊的商品，在使用中，若方法不当，关系到病人的诊断结果及人身生命安全，因此，在经营中， 有必要向用户提供必须的培训、维修等售后服务。

①熟悉了解产品的性能，工作原理及使用方法。

② 对操作人员提供必要的培训.使之了解本产品的结构，详细讲解使用方法，避免因使用不当而造成的损失。

③提供专业人员，保证产品的使用效果。

④ 定期征求使用意见，及时处理产品在工作中出现的故障。

⑤ 树立信誉，为消费者利益负责，为企业形象负责，对用户反映 的问题一一落实。

⑥ 新产品投入市场，必须多做调查，跟踪服务。

（5）医用器械质景验收制度

质检员要认真贯彻执行有关医用器械管理的法律、法规及各项规 章制度，入库时要坚持做到以下几点∶

① 要依裾有关标准及合同条款对商品质党逐批、逐件验收。

② 必须做到验收有记录，对品名的各项检查、验收记录应完整、 详细、规范。

③ 必须做到验收人签字盖章，证明商品合格后方能入库，要求记录完整，无涂改，存档保存。

④ 对企业医用的精密仪器、计景器具设有管理台帐，定期检查，并有检查记录。

⑤ 建立医用器械质量档案，研宄处理医用器械质量问题。

⑥ 对以下集中商品不得入库∶

a、没有《医用器械合格证》及批号的医用器械。

b、伪劣、假冒的医用器械。

c、包装不整、分类不清、商标模糊不清或被污染不能用的产品。

d、验收质量不符合标准的产品。

e、没有《报关单》的进口医用器械。

f、有效期在6个月以内的医用器械。

（6） 用户回访制度

①为用户使用安全、方便、质量稳定、疗效确切，避免在使用过程出产生质登问题，我们应广泛征求意见，经常走访用户，听取使用后的反映意见以便使产品更完善。

② 定期走访用户，收集拥护对医用器械管理、服务质量的评价意见，对反馈回的品种，对其供方的质景、销售信誉进行综合分析，取长补短。

③对用户反映的意见或出现的问题跟踪了解处理意见明确。

④经常走访用户，积极反馈信息，查品牌，讲信誉，做到货真价实、保证消费者利益。

4、效率管理

我公司承诺接到采购人通知需要配送后2小时内响应，5日内配送到达的，产品有存在问题接到采购人通知后2小时内响应，4小时内达到现场处理。为了保证医用耗村在规定的时间内送至使用单位，中标后，我公司将为本项目配备足够的交迎运输工具，并指定专人负责医用耗材的运送工作。

三、质量、技术、时间保证措施

1、质量、技术保证

为确保医用耗材的质量，保证医用耗材的安全，有效，依照《医用器械监督管理条例》及相关法律法规。我方严格道守客项法律法规，确保产品经销操作规程的有效性。并对所销售的医用器械质量向平潭综合实验区医院作出如下承诺∶

（1）我方保证提供的合同货物是全新的、未使用过的。我方保证合同货物在正确安装、正确操作情况下，运行安全、可靠。我公司对合同货物的验收、运输、保管的全过程严格按照质量保证体系执行。

（2） 我方所从事医用器械销售具有《营业执照》。

（3） 我方所提供的医用产品符合质量标准，全部为合格产品。

（4） 我方所提供的医用产品均提供规范的售后服务。

（5） 我方一旦发现产品质量问题，将及时通知你们并采取相应 的召回等处理措施，以确保用户的利益和安全。

2、时间保证

（1） 时间承诺

我公司承诺接到采购人通知需要配送后2小时内响应，5日内配送到达的，产品有存在问题接到采购人通知后2小时内响应，4小时内达到现场处理。我公司保证严格按照采购方的交货时间及产品质量要求及时供货，并送达指定地点。若有延误，我方愿意承担与此有关的一切责任。

（2） 时间保障措施

中标后，我公司将成立专为本项目服务的项目领导工作小组，集中公司人力、资源、物资、财力优势，势必按时完成采购方的供货需求。

3、服务承诺

（1） 我公司承诺，保证严格按照采购方的交货时间及产品质量 要求及时供货，并送达指定地点。产品到达用户指定地点后，由用户组织对耗材进行验收。货物运输过程中产品的多有费用均由我方承担。

（2） 产品的验收严格按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行、按照企业产品说明书进行验收。

（3） 按合同要求及装箱清单、产品配置清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证、使用手册等全套技术资料。

（4） 我方中标后，我公司将成立项目领导工作小组，保证按时、按质、按量完成任务。

（5） 若不按时完成任务，我公司愿意承担由此给采购方造成的一切损失和费用。