附件1：

平潭综合实验区质量计量检测中心关于验光仪等仪器设备参数清单

一、验光仪顶焦度标准装置

1.用途：用于验光仪的检定。

2.数量：1套

3.主要技术参数

3.1客观式标准器

3.1.1满足JJG 892-2011 验光仪检定规程

3.1.2标准器组成：客观式标准模拟眼、柱镜标准器和瞳距标准器三部分组成。

3.1.2.1客观式模拟眼：由0， ±2.5m-1，±5m-1，±10m-1，±15m-1 ，±20m-1一套共11个客观式模拟眼和一个客观式模拟眼支架组成，只用于检定客观式验光机的球镜度。

3.1.2.2柱镜标准器：由柱镜模拟眼和轴位控制器两部分组成。柱镜度标称值为-3m-1的两个柱镜模拟眼，安装在提供0°和90°两个固定角度的轴位控制器上，用于检定客观式验光机的柱镜度和轴位。

3.1.2.3 瞳距标准器：由三个标称瞳距值为55mm，65mm和75mm的标准套筒组成，标准套筒内可固定安装0 m-1客观模拟眼，用于检定客观式验光机的瞳距示值误差。

3.1.2.4球镜度的扩展不确定度为：U=（0.07～0.10） m-1 (k＝3)。

①（0～±10）m-1范围的客观式模拟眼的球镜度量值的年变化量不超过±0.06 m-1；

②绝对值大于10 m-1范围的客观式模拟眼的球镜度量值的年变化量不超过±0.10 m-1。

3.1.2.5柱镜度的扩展不确定度为：U=0.08 m-1 (k＝3)。

柱镜度量值的年变化量不得超过±0.06 m-1。

3.1.2.6  轴位控制器0°和90°轴位方位允许误差为±1°。

3.1.2.7  55mm，65mm，75mm三个标准瞳距的允差为±0.5mm。

3.2角膜曲率计用计量标准器

3.2.1角膜曲率计用计量标准器（曲率半径用标准器）满足JJG 1011-2018《角膜曲率计》和JJG 1088《角膜曲率计用计量标准器》检定规程要求，满足社会公用计量标准的建标要求。

3.2.2标准器组成：由曲率半径用标准器、轴位标准器和测量支架3部分组成，是专用于检定或校准角膜曲率计曲率半径、角膜屈光度和轴位的计量标准器。

3.2.2.1曲率半径用标准器：由光学玻璃材料制成，具有凸球面和凹球面两种表面形状，三种半径规格共计6个标准器。其曲率半径标称值分别为6.668mm，7.943mm和9.320mm，对应的角膜屈光度标称值分别为50.61m-1、42.49m-1和36.21m-1。

3.2.2.2 轴位标准器：由聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）材料制成，其前表面为环曲面，具有两种规格，共计连个标准器。环曲面面形设计参数分别为：Ⅰ型：R1=（8.00±0.2）mm，R2﹤R1, R1- R2=（0.2±0.07）mm；Ⅱ型：R1=（8.00±0.2）mm，R2﹤R1, R1- R2=（0.4±0.07）mm。轴位标称值分别为：0 º/180 º、45 º、90 º和135 º，轴位不确定度U=1 º(k=2)。

3.2.2.3测量支架：包括曲率半径用标准器测量支架和轴位标准器测量支架，分别用于方便连接标准器和角膜曲率计的下颌托架，保证曲率半径用标准器和轴位标准器能正确定位于角膜曲率计预定的测量基点上，并与角膜曲率计的光轴保持一致。

3.2.3角膜曲率计曲率半径测量范围至少应满足：6.5mm～9.4mm，角膜屈光度测量范围至少满足36m-1～52 m-1；轴位测量范围至少应满足0 º～180 º。角膜曲率计的实际测量范围应与生产厂家明示的测量范围一致。

3.2.4测量不确定度：曲率半径实际值的扩展不确定度：U=0.002mm（k＝2）

3.3光照度计

3.3.1测量范围： (0.01～19.99×103) lx

3.3.2相对示值误差：±4%

3.3.3 V(λ)匹配误差 f1： 6 %

3.3.4余弦特性误差 f2：4 %

3.3.5非线性误差 f3：±1%

3.3.6 换档误差 f4：±1%

3.3.7疲劳误差 f5：－0.5%

3.3.8红外响应误差 r：2%

3.3.9紫外响应误差 u：1.5%

3.3.10温度系数 a：±0.2%

3.3.11响应时间：1 秒

二、眼镜片顶焦度一级标准装置

1.用途：用于焦度计、验光镜片箱的检定。

2.数量：1套

3.主要技术参数

3.1眼镜片用顶焦度标准镜片

3.1.1球镜标准镜片

1、组成：由球镜片、柱镜片和棱镜片三种组成。

①球镜片：由±2.5 m-1，±5 m-1，±10 m-1，±15 m-1，±20 m-1，±25 m-1，共12片组成，每一片直径25mm，主要用于检定眼镜片用焦度计的顶焦度示值误差，其中+15 m-1球镜标准镜片可用于检定眼镜片用焦度计的透镜光学中心标记偏差。

②柱镜片：由一块+5 m-1的矩形平柱镜以及示值未-1.5 m-1和+1.5 m-1的两块复曲面柱镜组成。

③棱镜片：由2cm/m，5 cm/m，10 cm/m，15 cm/m，20 cm/m共5片组成，主要用于检定眼镜片用焦度计的棱镜度示值误差。

2、计量性能要求：

（1）球镜度的扩展不确定度为：（0.02～0.03）m-1（k＝3）。

（2）球镜度量值的年变化量不超过±0.02 m-1。

（3）球镜标准镜片所携带的柱镜度不超过±0.03 m-1。

3.1.2柱镜标准镜片

1、组成：由±1.5 m-1共2片组成，柱镜标准镜片主要用于检定眼镜片用焦度计的柱镜示值误差和非线性误差。

2、计量性能要求：

（1）柱镜度度扩展不确定度为：0.015 m-1 (k＝2)。

（2）柱镜标准镜片所携带的球镜度不超过±0.03 m-1。

3.2一级焦度计

3.2.1测量范围

球镜度:0 至±25D

散光度:0 至±10D

散光轴向:0 至180 度

棱镜度:0 至20Δ

3.2.2 焦度计的零位误差不得超过±0.03m-1；

3.2.3一级标准焦度计的读数分辨力为0.01m-1，其柱镜度示值误差不得超过±0.03m-1；

3.2.4 一级标准焦度计顶焦度示值的非线性误差不得超过±0.06m-1；

3.2.5 一级标准焦度计的测量重复性应符合在±0.03m-1以内；

3.2.6 焦度计的中心误差不得超过0.1cm/m；

3.2.7 焦度计轴位度盘0º～180º方向（或称参考方向）与轴向标记间的偏差不得大于1 º；

3.2.8 焦度计透镜光学中心的轴位标记与焦度计光轴间的偏差不得大于0.4mm

3.2.9 焦度计可调挡板与轴位度盘0º～180º 方向的位置平行度偏差不得大于1º。